

Formularz ofertowy nr 1 do zapytania Z/170/MN/11/20

	Miejscowość , data ……………………………..



Oferent: 
…………………………………..
(Nazwa , ew. pieczęć oferenta) 

	Do Zamawiającego:
FLUENCE sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa



Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego Z/170/MN/11/20
dot. oscyloskopu cyfrowego
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Z/170/MN/11/20 z dnia ………….……….. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz działając w imieniu Oferenta:
I. Oferta
składam niniejszą ofertę na oscyloskop: ….(wymienić nazwę producenta, model oscyloskopu, datę produkcji, oraz wszelkie akcesoria wchodzące w skład oferowanego sprzętu)………..
oraz deklaruję następujące parametry techniczne oscyloskopu:
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	Ilość kanałów analogowych
	4
	

	Maksymalne pasmo analogowe
	min. 8 GHz
	

	Maksymalne pasmo na wszystkich kanałach równocześnie
	tak
	

	Czas narastania (10-90%)
	maks. 55 ps
	

	Impedancja wejściowa
	50 Ohm
	

	Rozdzielczość pionowa w trybie normalnym
	min. 8 bit
	

	Maksymalna rozdzielczość pionowa w trybie wysokiej rozdzielczości
	min. 16 bit
	

	Tryb wysokiej rozdzielczości bez redukcji próbkowania
	TAK
	

	Zakres napięcia wejściowego
	min. +/- 5V
	

	Minimalna czułość wejścia w całym pasmie
	maks. 2 mV/div
	

	Maksymalna czułość wejścia w całym pasmie
	min. 1 V/div
	

	Izolacja między dwoma dowolnymi kanałami
	min. 40 dB
	

	Poziom szumu na najniższym zakresie czułości wejścia, w trybie normalnym
	maks. 440 μV RMS
	

	Nierównomierność amplitudy w całym paśmie
	maks. +/- 0.25 dB
	

	Poziom szumu na najwyższym zakresie w trybie normalnym
	maks. 38 mV
	

	Minimalna podstawa czasu
	maks. 20 ps/div
	

	Maksymalna podstawa czasu
	min. 5000 s/div
	

	Płynna regulacja podstawy czasu
	Tak
	

	Tryb wyświetlania „roll-mode”
	Tak
	

	Maksymalne przesunięcie między kanałami
	maks 10 ps
	

	Dokładność podstawy czasu (po kalibracji)
	maks. +/- 10 ppb
	

	Jitter zegara próbkującego w zakresie 1 μs
	maks. 55 fs
	

	Maksymalna rzeczywista częstotliwość próbkowania na przynajmniej 2 kanałach jednocześnie
	min. 40 GS/s
	

	Maksymalna rzeczywista częstotliwość próbkowania na wszystkich kanałach jednocześnie
	min 20 GS/s
	

	Maksymalna ekwiwalentna częstotliwość próbkowania
	min 5 TS/s
	

	Maksymalna częstotliwość akwizycji przebiegów
	min. 700 000 /s
	

	Całkowita pojemność pamięci na próbki (dzielona między kanałami)
	min. 200 MS
	

	Dolnoprzepustowe filtry cyfrowe
	TAK
	

	Zakres regulacji filtrów cyfrowych
	przynajmniej od 100 kHz do 500 MHz
	

	Jitter wyzwalacza
	maks 1 ps RMS
	

	Zakres napięć wyzwalacza
	min. +/- 5V
	

	Wejścia analogowe kompatybilne z BNC
	TAK
	

	Wejścia analogowe wyposażone w dedykowany cyfrowy interfejs do sond
	TAK
	

	Oddzielne dedykowane wejście zewnętrznego wyzwalania
	TAK
	

	Wejście wyzwalanie wyposażone w dedykowany cyfrowy interfejs do sond
	TAK
	

	Porty USB typu A
	min. 3
	

	Porty USB typ B
	min. 1
	

	Interfejs LAN
	TAK
	

	Interfejs GPIB
	TAK
	

	Wyjcie monitora DVI i/lub Display Port
	TAK
	

	Wejście zewnętrznej podstawy czasu (BNC, 50 Ohm)
	TAK
	

	Wyjście wewnętrznej podstawy czasu 10 MHz
	TAK
	

	Wbudowany ekran dotykowy
	TAK
	

	Przekątna ekranu wbudowanego
	min. 12’’
	

	Rozdzielczość wbudowanego ekranu
	min. 1280 x 800 px
	

	Ilość działek pionowych i poziomych
	min. 10
	

	Możliwość zdalnego sterowania przez Ethernet (zdalne ekran)
	TAK
	

	Pobór mocy
	maks. 1kW
	

	Waga
	maks. 20kg
	

	Wymiary (W x S x G)
	maks. 290 x 470 x 360 mm
	

	Osłona panelu przedniego
	TAK
	

	Adapter BNC - SMA
	min. 4 szt.
	


Całkowita cena za oferowany przedmiot wynosi: ……………………………  netto,………………………………brutto
(podać walutę, w której ma nastąpić płatność)
b. Termin wykonania zamówienia (wyrażony w dniach kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym) wynosi:  ……………………………………………………………………..
c. Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………………….
d. Warunki płatności: ………………………………………………………………………………………………………..
III. Oświadczenia:
W imieniu Oferenta oświadczam, że:
1. Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń  oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.
2. Oferowany Przedmiot Dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.
3. Podejmuję się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego. 
5. Nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:
a. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;
b. będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;
c. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;
d. będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
IV. Załączniki:
1. Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń, jeśli ich umocowanie nie jest ujawnione w KRS lub CEiDG.
2. Karta katalogowa przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………..
Data i Podpis (ew. również pieczęć) 
osoby reprezentującej Oferenta


