

Formularz ofertowy nr 2 do zapytania Z/170/MN/11/20

	Miejscowość , data ……………………………..




Oferent: 

…………………………………..

(Nazwa , ew. pieczęć oferenta) 

	Do Zamawiającego:

FLUENCE sp. z o.o. 
ul. Kasprzaka 44/52
01-224 Warszawa




Formularz ofertowy dla zapytania ofertowego Z/170/MN/11/20
dot. oscyloskopu cyfrowego
W odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr Z/170/MN/11/20 z dnia ………….……….. zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, oraz działając w imieniu Oferenta:

I. Oferta

składam niniejszą ofertę na oscyloskop: ….(wymienić nazwę producenta, model oscyloskopu, datę produkcji, oraz wszelkie akcesoria wchodzące w skład oferowanego sprzętu)………..
oraz deklaruję następujące parametry techniczne oscyloskopu:
	Parametr
	Wartość wymagana
	Wartość oferowana

	Ilość kanałów analogowych
	4
	

	Maksymalne pasmo analogowe
	min. 8 GHz
	

	Maksymalne pasmo równocześnie na kanałach
	min. 2
	

	Maksymalne pasmo przy wszystkich kanałach
	min. 4 GHz
	

	Czas narastania (10-90%)
	maks. 58 ps
	

	Impedancja wejściowa
	50 Ohm i 1M Ohm
	

	Rozdzielczość pionowa w trybie normalnym przy maksymalnej częstotliwości próbkowania
	min. 12 bit
	

	Efektywna ilość bitów (ENOB)
	min. 7 bit
	

	Maksymalna rozdzielczość w trybie wysokiej rozdzielczości
	min. 15 bit
	

	Zakres napięcia wejściowego, 1 MOhm
	min. +/- 300V
	

	Zakres napięcia wejściowego, 50 Ohm dla pasma min do 1 GHz
	min. +/- 5V
	

	Sprzężenia wejściowe
	DC, AC
	

	Minimalna czułość wejścia w całym pasmie
	maks. 1 mV/div
	

	Maksymalna czułość wejścia w całym pasmie
	min. 1 V/div
	

	Płynna regulacja skali w osi pionowej
	TAK
	

	Izolacja między dwoma dowolnymi kanałami w całym paśmie
	min. 30 dB
	

	Poziom szumu na najniższym zakresie czułości wejścia, w trybie normalnym
	maks. 350 μV RMS
	

	Poziom szumu na najwyższym zakresie w trybie normalnym
	maks. 14 mV RMS
	

	Minimalna podstawa czasu
	maks. 20 ps/div
	

	Maksymalna podstawa czasu
	min. 1000 s/div
	

	Tryb „roll-mode”
	TAK
	

	Dokładność podstawy czasu (po kalibracji)
	maks. +/- 100 ppb
	

	Jitter zegara próbkującego
	maks. 100 fs RMS
	

	Maksymalna rzeczywista częstotliwość próbkowania na przynajmniej 2 kanałach jednocześnie
	min. 20 GS/s
	

	Maksymalna rzeczywista częstotliwość próbkowania na wszystkich kanałach jednocześnie
	min 10 GS/s
	

	Całkowita pojemność pamięci na próbki (dzielona między kanałami)
	min. 1000 MS
	

	Dolnoprzepustowe filtry
	TAK
	

	Zakres regulacji filtrów
	przynajmniej od 20 MHz do 6 GHz
	

	Jitter wyzwalacza
	Maks 2,5 ps RMS
	

	Wejścia analogowe kompatybilne z BNC
	TAK
	

	Wejścia analogowe wyposażone w dedykowany cyfrowy interfejs do sond
	TAK
	

	Oddzielne dedykowane wejście zewnętrznego wyzwalania
	TAK
	

	Porty USB typu A
	min. 3
	

	Interfejs LAN
	TAK
	

	Wyjcie monitora DVI i/lub Display Port
	TAK
	

	Wbudowany ekran dotykowy
	TAK
	

	Przekątna ekranu wbudowanego
	min. 15’’
	

	Rozdzielczość wbudowanego ekranu
	min. 1900 x 1080 px
	

	System operacyjny
	Windows 10
	

	Pobór mocy
	maks. 600 W
	

	Waga
	maks 12kg
	

	Wymiary (W x S x G)
	maks. 350 x 450 x 200 mm
	

	Dedykowane sondy pasywne z zestawie
	min. 4
	

	Pasmo sond pasywnych w zestawie
	min. 500 MHz
	


Całkowita cena za oferowany przedmiot wynosi: ……………………………  netto,………………………………brutto
(podać walutę, w której ma nastąpić płatność)
b. Termin wykonania zamówienia (wyrażony w dniach kalendarzowych począwszy od dnia zawarcia umowy z Zamawiającym) wynosi:  ……………………………………………………………………..

c. Okres gwarancji wynosi:………………………………………………………………………….
d. Warunki płatności: ………………………………………………………………………………………………………..
III. Oświadczenia:
W imieniu Oferenta oświadczam, że:

1. Zapoznałem się z treścią ww. zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń  oraz przyjmuję warunki w nim zawarte.

2. Oferowany Przedmiot Dostawy spełnia wymagania techniczne i jakościowe określone przedmiotem ww. zapytania ofertowego.

3. Podejmuję się wykonania Przedmiotu Zamówienia opisanego w ww. zapytaniu ofertowym, zgodnie z wymogami zapytania ofertowego, obowiązującymi przepisami i należytą starannością.
4. Termin związania ofertą wynosi 60 dni od dnia upływu terminu składania ofert w ramach wyżej wskazanego zapytania ofertowego. 
5. Nie jestem podmiotem powiązanym z Zamawiającym. Za wykonawcę powiązanego uznaje się podmiot:

a. powiązany lub będący jednostką zależną, współzależną lub dominującą w relacji z Beneficjentem w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ;

b. będący podmiotem pozostającym z Zamawiającym lub członkami ich organów w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności w wyborze dostawcy towaru lub usługi, w szczególności pozostającym w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa do drugiego stopnia włącznie, stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli, także poprzez członkostwo w organach dostawcy towaru lub usługi;

c. będący podmiotem powiązanym lub podmiotem partnerskim w stosunku do Zamawiającego w rozumieniu Rozporządzenia nr 651/2014;

d. będący podmiotem powiązanym osobowo z Zamawiającym w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
IV. Załączniki:

1. Kopia pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisującej/podpisujących ofertę do zaciągania zobowiązań i składania oświadczeń, jeśli ich umocowanie nie jest ujawnione w KRS lub CEiDG.
2. Karta katalogowa przedmiotu zamówienia.
………………………………………………………..

Data i Podpis (ew. również pieczęć) 
osoby reprezentującej Oferenta


